## CE & CX 标准屏幕
数字减影血管造影系统（DSA）技术规格及要求
一、设备名称 | 数字减影血管造影系统
二、数量 | 一套
三、设备用途 | 心脏、神经及外周血管的造影和介入治疗，包含高清成像低剂量算法平台一套
四、技术要求
1 | 机架系统
1.1 | 智能多轴悬吊机架系统
1.2 | 机架多位置预设，存储位置≥100种
1.3 | C型臂头足成角范围头侧成角≥90° ，足侧成角≥90°
1.4 | C型臂左右成角范围 左成角≥ 120° ，右成角≥ 180°
1.5 | C型臂支持沿患者左右方向水平运动（横向运动）
1.6 | C型臂水平横向运动范围≥200cm
1.7 | C型臂支持沿患者头足方向水平运动（纵向运动）
1.8 | C型臂水平纵向运动≥270cm
★1.9 | 机架旋转范围≥ ±135°
1.1 | 准直器和平板探测器具备跟踪旋转技术，当机架和手术床位置发生旋转时，保证图像始终保持正直无偏转
2 | 导管床
2.1 | 最大患者承重≥250kg
2.2 | 床长度≥300cm
2.3 | 床宽度≥48cm
2.4 | 床高度最低≤78cm
2.5 | 床水平横向运动范围≥±17cm
2.6 | 床水平纵向运动≥125cm
★2.7 | 床面旋转≥270°
2.8 | 床边支持高压注射器连接和移除
3 | 影像链
3.1 | 高压发生器装置
3.1.1 | 最大输出电功率≥100kW
3.1.2 | 最大管电流≥1000mA
3.1.3 | 最小管电压≤40kV
3.1.4 | 最短曝光时间≤1ms
3.1.5 | 最大管电压≥125kV
3.1.6 | 最小管电流≤5mA
3.1.7 | 最大逆变频率≥100kHZ
3.1.8 | 全自动曝光控制，无需测试曝光
3.2 | X射线球管
3.2.1 | 球管焦点≥3焦点
3.2.2 | 最小焦点≤0.4mm
3.2.3 | 最小焦点功率≥26KW
3.2.4 | 中焦点≤0.6mm
3.2.5 | 中焦点功率≥46KW
3.2.6 | 大焦点≥1.0mm
★3.2.7 | 最大焦点功率≥100KW
★3.2.8 | 最大阳极热容量≥3.7MHu
3.2.9 | 最大阳极散热功率≥5500W
3.2.10 | 支持焦点栅控
3.3 | 平板探测器
3.3.1 | 类型为非晶硅数字平板探测器
3.3.2 | 像素尺寸≤154μm
★3.3.3 | 最大灰阶≥16bit
3.3.4 | 最大图像分辨率≥2048 x 1900
3.3.5 | 成像面积≥39cmx 29cm
3.3.6 | 极限分辨率≥3.25 lp/mm
3.3.7 | 平板探测器的量子检测效率DQE≥77%
3.3.8 | MTF59% @1lp/mm
3.3.9 | 物理成像视野≥6，以适应不同部位的介入需要
3.3.10 | 平板探测器最小视野面积≤11x11cm
3.3.11 | 平板探测器端带有激光十字线定位灯
3.3.14 | 平板探测器上具备控制平板升降、旋转运动的按键
4 | 2D图像
4.1 | 2D 图像采集
4.1.1 | 透视：脉冲频率≥6档
4.1.2 | 最小脉冲透视帧频≤0.5fps
4.1.3 | 最大脉冲透视帧频≥30fps
4.1.4 | 透视：存储最多60s，最多1000frame
4.1.5 | 透视存储无需等待保存结束，对下次透视无影响
4.1.6 | 双透视导航：支持参考屏实时显示造影图像与透视图像叠加
4.1.7 | 双透视放大：支持参考屏显示实时放大图像
4.1.8 | 在控制室和检查室均能独立执行透视操作
4.1.9 | Roadmap可实时调节血管、导管对比度及解剖背景
4.1.10 | 支持在roadmap过程中自动进行运动伪影消除
4.1.11 | 支持用DSA的图像做roadmap
4.1.12 | DSA支持实时自动像素位移消除移动伪影
4.1.13 | 高分辨率DSA采集方面支持2K采集
4.1.14 | 高速DSA模式，帧频≥30fps采集
4.1.15 | 动态DR最高帧频≥10fps
4.1.16 | 数字电影最高帧频≥30fps
4.1.17 | 支持发送并同时在≥2个界面显示不同的参考图
4.1.18 | 支持一键运动到参考图的角度及床的位置
4.1.19 | 当机架或床进行平面运动时，新视野的中心和范围会在界面上同步显示，无需进行放线定位图像视野
4.2 | 2D图像处理
4.2.1 | 支持在实时屏上用指针进行控制室和检查室的教学和互动
4.2.2 | 支持在实时图像上添加图形，用于手术定位
4.2.3 | 支持放大缩小平移、翻转、标注、反色、还原
4.2.4 | 支持窗宽窗位调节、边缘增强调节
4.2.5 | 支持电子光栅
4.2.6 | 支持减影和原像切换及剖背景调节
4.2.7 | 支持移动/替换蒙片
4.2.8 | 支持最大造影剂充盈图像
4.2.9 | 支持自动校准、导管校准、长度校准
4.2.10 | 测量包括直线测量、曲线测量、比例测量、角度测量
4.2.11 | 支持将两幅不同序列在同一屏幕并排显示，同步播放术前术后序列或正侧位等不同时间位置的造影图像
4.2.12 | 支持对序列进行裁剪，删除不需要的帧
5 | 图像显示与工作站
5.1 | 图像显示系统
★5.1.1 | 检查室大屏幕，大小≥58寸
5.1.2 | 检查室大屏分辨≥3840 x 2160（8MP）
5.1.3 | 大屏显示器最大亮度≥700cd/m2
5.1.4 | 大屏显示器可观测角度≥176°
5.1.5 | 大屏可以显示信号源≥8，且可以自由切换布局
5.1.6 | 控制室2块屏幕，大小≥24寸
5.1.7 | 控制室屏幕分辨率≥1920 x 1080
5.1.8 | 控制室显示器最大亮度≥600 cd/m2
5.1.9 | 支持平行工作流，曝光过程中不影响2D、3D后处理及归档、打印等。
5.2 | 患者数据管理
5.2.1 | 数据导入：支持将DICOM格式的患者图像数据从PACS、CD、DVD、USB导入到本机
5.2.2 | 数据归档：支持将DICOM、TIF、JPEG、BMP格式的患者图像归档至CD、DVD、USB、PACS
5.2.3 | 图像打印：支持DICOM打印机打印患者图像
★5.2.4 | 主机图像文件存储容量≥10万张（1k图像，12bit）
6 | 人机交互
6.1 | 具备床旁运动控制盒 包含机架运动控制，床运动控制，限束器控制，FOV调节
6.1.1 | 具备触控屏幕，且具备以下功能：射线锁定，运动锁定，Roadmap，智能参考，保存透视，保存参考图，计时器，取消透视报警，激光灯开关，平板探测器横竖切换，屏幕布局切换，透视剂量切换，减影/原像切换，图像播放控制
6.2 | 具备控制室播放控制盒
6.3 | 具备一键开机/强制关机，射线锁定，运动锁定，取消透视报警，X射线提示，图像播放控制，保存透视，保存图像，保存参考图，自定义高频使用功能
6.4 | 具备控制室三键手闸， 包含透视，曝光，CBCT扫描功能
6.5 | 床旁脚闸
6.6 | 双向对讲机
6.7 | 智慧环境交互系统
6.7.1 | 可视化视觉及语音的硬件及软件系统
6.7.2 | 可实现基于视觉的病人位置识别、旋转防碰撞、一键病人等中心到位、一键CBCT等功能
6.7.3 | 可通过语音功能控制机架运动、协议选择、影像调节和常用工具等
★7 | 低剂量算法平台， Philips提供Clarity IQ，Siemens 提供OPTIQ，GE 提供 AutoRight， UI提供uVeraIQ， 其余厂家提供各自最新的独立高清低剂量算法
7.1 | 针对于器官运动的自动配准，脑部、胸腹部、四肢等采用特定的柔性配准方式
7.2 | 图像增强技术，采用高低频信号分离方式独立增强各频段信号，实现动态影像增强，并可实现低造影剂下成像
7.3 | 噪声削减技术，通过时间及空间降噪，使用更多的图像和更大的邻域范围提升图像信噪比
8 | 3D图像
8.1 | 支持原厂3D采集和重建
8.1.1 | 3D血管采集：支持减影和非减影模式
8.1.2 | 3D重建时间≤10s
8.1.3 | 支持角度、窗值、层厚、渲染预设、VOI裁剪、缩放、平移、标注、3D测量、重置
8.1.4 | 支持发送3D角度、支持VR图像与C臂关联
8.1.5 | 支持多容积重建，数据源≥4
8.2 | 实时三维路图
8.2.1 | 支持3D Roadmap，允许SID、C臂角度调节、机架运动等
8.2.2 | 三维血管图像可随机架角度的变化而相应改变图像观察角度
8.3 | 支持原厂锥形束CT采集和重建
8.3.1 | 支持在正侧位进行锥形束CT扫描
8.3.2 | 最快采集速度≥ 55°/s
8.3.3 | 采集范围≥200°
8.3.4 | 最快采集帧率≥ 60 fps
9 | 多模态影像融合引导
9.1 | 支持导入不同厂家的CT、MR图像，并于DSA图像融合显示
9.2 | 融合后的图像可用于二维实时透视图像的引导
10 | 支架精显
10.1 | 对带有冠脉支架的造影进行可视化增强，凸显支架形态，辅助用户精细化的观察冠脉支架结构和形态
10.2 | 在透视情况下，自动实时探测支架释放导管、球囊的标记点，显示动态的实时支架增强信息，实时引导球囊释放和支架位置