# 临床分子医学检测中心液相色谱质谱联用系统技术需求

## 一、项目一览表

| 序号 | 标的名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 液相色谱质谱联用系统 | 1套 | 该包投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理 |

## 二、项目技术需求

| 标注 | 具体要求 |
| --- | --- |
| （一）总体要求 |  |
| - 液相色谱串联质谱联用系统获NMPA的二类医疗器械注册证，且注册证在有效期内。 - 产品适用范围：人体样本或人体血液、尿液、血斑等样本中内源性物质定性或定量检测，包括但不限于氨基酸、酰基肉碱等代谢物，须在医疗器械注册证中注明。 |  |
| - （二）硬件要求 - 1.液相部分 - 1.1自动进样器进样量范围：≥1uL~50uL。 - 1.2进样器控温范围：4~40℃。 - 1.3流速范围：≥0.001~2mL/min。 - 1.4流速精度优于±0.10%RSD。 - 1.5进样室通量：单次实验通量不低于4*96个。 - 1.6液相泵最大操作压力：≥16000psi。 - 1.7二元液相泵，配备≥6通道真空脱气机，实现在线真空脱气功能。 - 1.8柱温箱控温范围：室温~90℃。 - 2.质谱部分 2.1离子源具备电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)两种电离模式，两种离子源均需配置；若为复合源，须配置单独的APCI源一套； 2.2离子源氮气加热最高温度≥600℃，保证最大离子化效率； 2.3灵敏度：1pg利血平ESI(+)模式进样，信噪比≥100000:1;1pg氯霉素ESI(-)进样信噪比≥40000:1。 2.4质量数稳定性：24小时内质量数偏移≤0.1 Da（amu）。 2.5扫描速度≥10,000 Da(amu)/sec。 2.6检测质量数范围：不小于5m/z-2000m/z。 2.7正负离子扫描模式切换时间≤20ms。 2.8扫描方式包括：全离子扫描，母离子扫描，子离子扫描，中性丢失扫描，多反应监测，选择离子扫描等。 2.9质量检测器采用光电倍增检测器或电子倍增检测器。 - 3.系统软件 - 3.1 配备仪器控制软件及系统软件，可自动实现质量轴校准、方法开发、系统参数检查与预警等功能。 - 3.2 配备新生儿遗传代谢病筛查软件，能够实时自动计算检测指标浓度值，实现每日室内质控及月度室内质控数据分析等功能，并可对软件进行后期升级维护（系统软件截图佐证）。 - 3.3 软件数据处理一次性、同时可进行不少于384个样本检测数据的分析（4*96孔板）。 - 4.配置要求 4.1 三重四极杆串联质谱仪主机1套、ESI离子源喷雾针6套、APCI离子源喷雾针3套。 - 4.2 高效液相色谱主机（包括二元高压梯度泵、在线脱气机、自动进样器、柱温箱、流动相瓶以及管路接头）1套。 - 4.3 高压液相分离色谱柱2根。 - 4.4 数据处理软件1套，包括仪器控制、数据处理等软件、定量分析软件、自动定量优化软件、定量分析数据质量监测软件。 - 4.5 2ml自动进样瓶（含盖、垫子）：500套。 - 4.6 仪器配套校正用进样针/器：2支。 - 4.7 液相、质谱相关配件耗材：进样管路预分离柱4个、预分离柱接头（膜）50个、Peek管路3米、Peek管接头10个。 - 4.8 原装氮气发生器1套（输出氮气纯度99.5%，流速80L/min、@116psi）。 - 4.9 UPS不间断电源（功率6KVA）1套。 - 4.10 数据处理系统：参照或相当于CPUi5 11代/6核12线程/主频2.6GH配置；支持内存DDR4 3200MHz及以上；32G及以上DDR4 3200MHz内存，硬盘：接口固态硬盘500G及以上，4T 7200转机械硬盘；独立显卡（容量6GB位宽192bit及以上）、21寸液晶显示屏1台，配备DVD-RW功能，配备节能型激光快速打印机1台。 - 5.售后服务 - 5.1 质量保证期不少于5年。 - 5.2 质量保证期内，所需零配件免费提供，保证零配件供应10年及以上，并免费提供设备升级服务。 |  |