全自动真菌检测系统市场调查参数

1*．仪器结构：全自动开放式一体机，自动完成真菌检测项目的加样、孵育、洗板、读数等试验过程。

2*.试剂应用范围：所有真菌检测项目，包括但不限于：真菌(1,3)-β-D 葡聚糖检测（G 试验）、曲霉半乳甘露聚糖检测（GM 试验）、念珠菌甘露聚糖检测（Mn 试验）、曲霉抗体 IgG检测、念珠菌抗体 IgG检测等。

3.工作模式：可连续进板、拼板。

4*．加样准确度：100ul   偏差≤2%

5*．加样精密度：10ul  CV≤5%；50ul  CV≤2%；100ul  CV≤1%

6*．洗板机：清洗残留液量≤2ul/孔

7．酶标仪：标准滤光片配置为：405nm、450nm、492nm 和620/630nm，拥有温度控制，动力学读数及双波长检测功能。

8．报警处理：可选择重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行

9．程序编制方便灵活，检测全过程参数自行设置，可提供原始OD值报告、定性报告、定量报告、凝集报告、动力学报告等，并自动进行结果数据统计，特有的QC质量控制系统，随时存储数据，避免数据丢失。

10检测结果要求：

1) 真菌(1,3)-β-D 葡聚糖（G 试验）方法学：动态显色法、重复性：CV≤10% 准确性：相对偏差≤10%

2) 革兰氏阴性菌脂多糖（内毒素）方法学：动态显色法、重复性：CV≤15% 准确性：相对偏差≤15%

3) 曲霉半乳甘露聚糖（GM 试验）方法学：酶联免疫法、重复性：CV≤15% 批间差：CV≤20%

4) 念珠菌甘露聚糖（Mn 试验）方法学：ELISA 法、重复性：CV≤15% 批间差：CV≤20%

5) 曲霉抗体 IgG 方法学：酶联免疫法、重复性：CV≤15% 批间差：CV≤20%

6) 念珠菌抗体 IgG 方法学：酶联免疫法、重复性：CV≤15% 批间差：CV≤20%

11．厂家提供直接售后服务，并在重庆设立办事处。

12． 维保5年。

13．提供新仪器进行性能验证的所有耗材及试剂。

14．每年按照科室要求进行仪器的检定、校准及性能验证。