双能X线骨密度仪

|  |  | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| （一） |  | 用途及总体要求：儿童不同年龄段（0-18岁）和成人的骨矿物及全身肌肉脂肪含量，用于骨质疏松症的诊断，治疗效果观察，观测儿童生长发育情况，预测骨折风险。 |
| （二） |  | 具体技术参数及性能要求 |
| 1 |  | X线源 |
| 1.1 |  | 双能X线发生方式，同时产生高、低双能X线 |
| 1.2 |  | 双能的峰值范围：高能140Kv，低能100Kv |
| 1.3 |  | 采集成像方式：连续扫描不间断 |
| 1.4 |  | 球管最大耐受电流≥5mA ，球管热负荷：3400 BTU/小时 |
| 1.5 |  | 扫描方式：连续扇形束扫描，自动智能扫描，无需预扫描, 沿人体长轴, 无折返,无漏扫 |
| 1.6 |  | 稳恒电压 |
| ※2 |  | 探测器系统： |
| 2.1 |  | 高分辨率多元陶瓷数字探测器或LYSO光子计数探测器，探测器数目：64个 |
| 3 |  | 扫描 |
| 3.1 |  | 开放式扫描床，适用于全身，长度：≥200cm，宽度：≥80cm |
| 3.2 |  | 最大有效扫描视野,长度X宽度：＞190cmX65cm |
| 3.3 |  | 最大病人承重：≥155kg |
| *3.4 |  | 标准扫描时间：腰椎：≤30秒钟，股骨：≤30秒钟，全身：≤5分钟 |
| 3.5 |  | 精确激光定位灯 |
| 3.6 |  | 全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等） |
| 3.6.1 |  | 全身扫描定位器 |
| *3.6.2 |  | 单个部位分别扫描功能：腰椎、髋关节、股骨等局部扫描定位器 |
| 3.7 |  | 对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差)：≤1.0% |
| 3.8 | 具备MVIR多视角影像重建技术 |  |
| 3.9 | 在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议。 |  |
| *3.10 | 脊柱/股骨扫描放射剂量：≤37μGy，全身扫描放射剂量：≤0.4μGy，操作者散射剂量：距扫描床1米处外溢剂量≤6μSv/Hr |  |
| *3.11 | 机器可连续工作15小时以上不停机 |  |
| 3.12 | 对活体常规部位扫描精度(重复性误差)：腰椎、股骨: ≤1.0%，双侧股骨：≤0.6%，全身脂肪含量：≤1.2% ，全身肌肉组织：≤0.7% |  |
| *3.13 | 扫描床或扫描臂可移动 |  |
| 4 | 扫描部位及临床应用功能 |  |
| *4.1 | 独立正位腰椎扫描，并能根据扫描作出结果分析和提出建议 |  |
| *4.2 | 单侧或双侧股骨扫描，并能扫描作出结果分析和提出建议 |  |
| *4.3 | 单侧或双侧髋关节自动扫描，并能扫描作出结果分析和提出建议 |  |
| 4.4 | 一次定位，自动扫描完成，同屏显示双侧髋关节影像 |  |
| 4.4.1 | 自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果 |  |
| 4.4.2 | 前臂测量和分析 |  |
| *4.4.3 | 儿童不同年龄段（0-18岁）和成人骨密度扫描评估，儿童及成人肌肉脂肪含量测量评估 |  |
| 4.5 | 全身骨密度扫描，并可进行四肢、脊椎等部位的单独分析测量 |  |
| 4.6 | 可进行全身肌肉/脂肪成分分析，具备中国人体成分参考数据库 |  |
| 4.7 | WHO体重指数评估 |  |
| 4.8 | 自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比 |  |
| 4.9 | 双能脊柱评估功能 |  |
| 4.10 | 一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能 |  |
| 4.11 | 骨折风险评估软件 |  |
| 4.12 | 人工髋关节周围划分的评估区个数≥19个 |  |
| 4.13 | 具备流程管理工具，提供患者数据检索功能，可按照BMD、BMC、T值、Z值、肌肉含量、脂肪含量等字段进行数据筛选并导出报表。可将患者数据导出txt文档或者excel文件。 |  |
| 4.14 | 具备LSC最小有意义变化值辅助计算工具 |  |
| 4.15 | 针对各部位扫描后分析的数据可自定义公式、阈值和趋势分析 |  |
| 5 | 临床应用软件包 |  |
| 5.1 | 运行环境：预装中文WINDOWS12操作系统 |  |
| 5.2 | 骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告（非第三方汉化） |  |
| 5.3 | 骨密度计算软件包 |  |
| 5.4 | NHANES III参照数据库 |  |
| *5.5 | 中国大陆人骨密度参考数据库，数据库由国内权威机构建立，并获中国和国际认证书，且具备中国儿童各年龄段（0-18岁）及成人参考数据库（包括腰椎扫描分析数据库），儿童专用全身骨密度、全身肌肉脂肪扫描分析软件，全国多点采集，样本量≥10,000人次 |  |
| 5.6 | 智能自动确定骨边缘软件 |  |
| 5.7 | 与前一次扫描结果对比分析 |  |
| 5.8 | 异常骨密度区域或金属自动排除软件 |  |
| 5.9 | 屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性） |  |
| 5.10 | 体重/种族差异校正软件 |  |
| 5.11 | T值和Z值分析软件 |  |
| 5.12 | 检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析） |  |
| 5.13 | 检测结果趋势分析功能 |  |
| 5.14 | 多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估 |  |
| 5.15 | 自动化报告编辑书写软件 |  |
|  | 计算机系统 |  |
| 6.1 | 主控计算机 |  |
| 6.2 | 电脑工作站CPU 3 GHz以上 |  |
| 6.3 | 内存：≥32GB，硬盘：≥10T |  |
| 6.4 | 彩色打印机 |  |
| 6.5 | DICOM 协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印）， HL7协议接口，能与医院HIS系统信息对接，上传报告等。 |  |

| 配置清单要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 |
| 骨密度仪主机系统： - 扫描床 2.C-型臂 3.高分辨率探测器 4.球管 5.质量检测系统 | 套 | 1 |
| 应用软件包： - 中轴骨扫描分析软件 - 全身体成分分析软件 3.DVA双能椎体评估软件 4.前臂骨密度测量软件 5.儿童各年龄段（0-18岁）及成人全身骨密度分析软件 6.儿童各年龄段（0-18）及成人腰椎、髋关节、股骨分析软件 7.矫形髋关节分析软件 | 套 | 1 |
| 中国大陆人数据库： 1.中国儿童各年龄段（0-18岁）及成人参照数据库 2.NHANES参照数据库 | 套 | 1 |
| 操作手册 | 套 | 1 |
| 电脑工作站 | 套 | 1 |
| 彩色打印机 | 套 | 1 |

| 商务需求表 |  |
| --- | --- |
| 交货时间、交货地点及验收方式 | 交货时间：中标通知书发出后30个日历日交货并完成验收。 交货地点：重庆医科大学附属儿童医院渝中院区骨密度室 验收方式：科室及维修科现场验收。 |
| 质量保证及售后服务 | 1.质保期五年； 2.机器故障应2h内响应，12 h内到达现场解决故障； 3.提供维修技术资料； 4.维修工程师免费上门安装、培训直至操作人员熟练掌握； 5.一年不低于4次定期维护保养； 6.有重庆地区本地化服务机构和服务人员证明并且能够提供证明材料（公司的营业证等复印件加盖公章） |
| 培训 | 成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常熟练操作相关设备。 |
| 其他 | （一）投标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及协商文件其他条款的要求。 （二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |