小鼠IVC饲养笼盒

1. IVC主机和饲养笼架应能根据房间摆放尺寸进行定做。
2. 笼位数：小鼠IVC笼架单个笼架笼位数≥72笼位，单台总笼位数≥144笼位，含标配笼盒；除标配笼盒外，每台需再配备不少于60套备换笼盒。
3.★笼盒：全新PPSU材质，保证在134℃灭菌器中灭菌350次以上（提供检测报告）。
4.★笼盒尺寸≥390×180×180mm（带标牌插槽、饮水瓶），盒体高度≥13cm，盒底面积≥510cm²，每笼可饲养6只成年实验小鼠，符合《GB14925实验动物环境及设施》相关要求。
5.笼盒包括饮水瓶、过滤膜、笼盒高效过滤器、不锈钢铁盖子、塑料盒盖和卡片槽等配件。
6.可根据用户需求定制卡片槽的样式和大小。 
7.主机正常工作时笼内声音在200Hz-80KHz范围内（即小鼠听觉范围），换气次数≥70次/h（可调），运行噪音≤50dB。（提供相关测试报告复印件）。
8.★笼盒搭扣为优质304不锈钢，保证笼盒搭扣的强度与韧性，保证笼盒的密封性。
9.★IVC主机具有断电和过滤膜堵塞等报警功能。
10.IVC主机中的过滤器在质保期内免费更换。
11.IVC免费安装，包括排风管道安装时的打孔等。
12.笼盒安装应具备到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位，并提供实物照片证明。
13.★断电保护功能：笼盖配有防停电窒息的生命窗，并覆盖微生物滤膜保护，断电后小鼠可继续生存≥72小时（提供相关测试报告）。
14. 需配2台双人超净工作台。

15.★除标配主机外，需至少再配一台同型号备用主机。
16. 笼盒配件中的过滤膜、密封扣件、搭扣、卡片槽和进出口接头损坏终生免费更换。
17.IVC主机配备低噪音离心风机，双风机结构（排风机和进风机一备一用），换气次数≥70次/h（可调），运行噪音≤50dB。
18.IVC主机为彩色触摸屏模式，屏幕分辨率≥800×480，可自动显示和调节温度、湿度和压差，支持RS-232、RS-485通讯。
19.配备集成式UPS电源，既保证断电后设备运转又不占用主机以外的空间，智能控制，多种模式。
20.UPS电源每次供电时间≥4小时，寿命应≥4年，4年内免费更换UPS； 
21.温湿度传感器安装于排风管道，保证真实反映笼盒内的温湿度；
22.IVC主机具有断电和过滤膜堵塞、过滤器更换等报警功能以及UPS电源放电提醒等。
23.包括但不限于IVC主机（初、中、高效）及笼盒的过滤器等在质保期内免费更换。
24.IVC免费安装到位，包括排风管道安装时的打孔、接管等。
25.★设备具备网络接口，配IVC本地监控报警系统，通过以太网连接兼容其他以太网数据接口的设备，远程监控笼具的运行参数及报警信息。监控系统须包含参数监控、数据存储，提供监控系统的介绍文件。监控系统须配备≥40套监控模块且≥100台IVC机器的网关端口，由厂家负责安装调试，并将使用单位现有的IVC机器参数连接在同一监控系统上实现全面监控。
26.★设备性能应通过TUV 认证（提供带TUV标识的主机照片），确保整个IVC系统的压力、压差分布、换气次数、气流速度等指标的可靠性。
27.配有高精度风量传感器，在线实时检测，真实反应笼具换气次数。
28.笼盒内的气流速度≤0.10m/s，避免动物直接被送风直吹，造成热量流失及应激反应。（提供测试报告复印件）
29.IVC出现故障后，需在2小时内到场进行维修，IVC的质保期≥5年；

30.终生免费更换过滤器。

大鼠IVC饲养笼盒

- IVC主机和饲养笼架应能根据房间摆放尺寸进行定做；

- 笼位数：大鼠IVC笼架单个笼架笼位数≥25笼位，总笼位数≥300笼位，含标配笼盒；除标配笼盒外，需再配备不少于240套备换笼盒。

- ★笼盒：全新PPSU材质，保证在134℃灭菌器中灭菌350次以上（提供检测报告）笼盒盒盖带密封条和密封扣件，笼盒底面积满足国标饲养要求，每笼可饲养4只成年实验大鼠，符合《GB14925实验动物环境及设施》相关要求。

- 笼盒包括饮水瓶、过滤膜、笼盒高效过滤器、不锈钢铁盖子、塑料盒盖和卡片槽等配件。

- 可根据用户需求定制卡片槽的样式和大小。

- 主机正常工作时笼内声音在200Hz-80KHz范围内（即小鼠听觉范围），换气次数≥70次/h（可调），运行噪音≤50dB。（提供相关测试报告复印件）。

- ★笼盒搭扣为优质304不锈钢，保证笼盒搭扣的强度与韧性，保证笼盒的密封性。

- ★IVC主机具有断电和过滤膜堵塞等报警功能。

- IVC主机中的过滤器在质保期内免费更换。

- IVC免费安装，包括排风管道安装时的打孔等。

- 笼盒安装应具备到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位，并提供实物照片证明。

- ★断电保护功能：笼盖配有防停电窒息的生命窗，并覆盖微生物滤膜保护，断电后小鼠可继续生存≥72小时（提供相关测试报告）。

- 需配4台双人超净工作台。

- ★除标配主机外，需至少再配一台同型号备用主机。

- 笼盒配件中的过滤膜、密封扣件、搭扣、卡片槽和进出口接头损坏终生免费更换。

- IVC主机配备低噪音离心风机，双风机结构（排风机和进风机一备一用），换气次数≥70次/h（可调），运行噪音≤50dB。

- IVC主机为彩色触摸屏模式，屏幕分辨率≥800×480，可自动显示和调节温度、湿度和压差，支持RS-232、RS-485通讯。

- 配备集成式UPS电源，既保证断电后设备运转又不占用主机以外的空间，智能控制，多种模式。

- UPS电源每次供电时间≥4小时，寿命应≥4年，4年内免费更换UPS；

- 温湿度传感器安装于排风管道，保证真实反映笼盒内的温湿度；

- IVC主机具有断电和过滤膜堵塞、过滤器更换等报警功能以及UPS电源放电提醒等。

- 包括但不限于IVC主机（初、中、高效）及笼盒的过滤器等在质保期内免费更换。

- IVC免费安装到位，包括排风管道安装时的打孔、接管等。

- ★设备具备网络接口，配IVC本地监控报警系统，通过以太网连接兼容其他以太网数据接口的设备，远程监控笼具的运行参数及报警信息。监控系统须包含参数监控、数据存储，提供监控系统的介绍文件。监控系统须配备≥40套监控模块且≥100台IVC机器的网关端口，由厂家负责安装调试，并将使用单位现有的IVC机器参数连接在同一监控系统上实现全面监控。

- ★设备性能应通过TUV 认证（提供带TUV标识的主机照片），确保整个IVC系统的压力、压差分布、换气次数、气流速度等指标的可靠性。

- 配有高精度风量传感器，在线实时检测，真实反应笼具换气次数。

- 笼盒内的气流速度≤0.10m/s，避免动物直接被送风直吹，造成热量流失及应激反应。（提供测试报告复印件）

- IVC出现故障后，需在2小时内到场进行维修，IVC的质保期≥5年；

- 终生免费更换过滤器。